心电图机技术参数要求

1. 功能：静息12导联心电图检查、二阶梯检查、运动后心电图检查、RR间期检查。

- 2. 18导联记录：静息12导联心电图检查自动模式下具备18导联记录功能。

- 心电输入：12导联同步采集，10电极，浮地输入。

- 导联选择：自动或手动。

- 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路。

- 输入阻抗：≥50MΩ。

- 时间常数：≥3.2s。

- 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警，液晶显示器显示脱落部位。

- 滤波器：高频滤波、肌电滤波、交流滤波、基线漂移抑制。

10. 电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印。

- 11.显示内容：心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记。

12. 显示屏：≥7"彩色液晶显示屏，倾斜角设计。

- 显示方式：同屏12导联显示，≥5s。

- 操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。

15. 内置打印：具备内置热线阵打印功能。

- 16. 打印功能：具备在无网格纸上打印网格功能。记录纸用完后自动停止走纸并报警。

17. 打印数据：日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

18. 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能。

19. 外部信息打印：可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。

- 20. 网络数据打印：支持访问外部文件服务器，本机打印服务器报告。

21. 冻结记录：支持3分钟波形冻结记录模式。

- 22. 分析结果预览：具备自动分析结果屏幕预览功能。

23. 测量分析：支持超过40种心电相关参数自动测量。具备当标准12导联同步采集完成时，无须额外增加导联即可获得18导联心电波形全息ST电压图。

- 24. 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等。

25. 自动分析结果：5大类综合判断意见，200种以上分析结论支持。分析结果支持中英文切换显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。

26. RR间期检查：屏幕可显示心拍数、时间、RR矩形图、节律波形。可打印最大RR间期、最小RR间期、平均RR间期、标准差SD、CV值、RR直方图、RR趋势图。

27. 数据通讯方式：以ECTP、DICOM协议传输心电数据。

28. 网络接口：标配LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接。

29. 网络连接：须免费快速无缝连接到医院现有心电网络。

- 30. 存储：内置300份心电图，扩展支持1000份以上SD卡存储。

31. 患者信息：自动获取检查列表功能。

32. 便携性：主机具备手柄。全键盘设计，支持中文拼音输入。

- 电源：交流100-240±10%；直流：可充电电池，充满电可连续工作。

- 安全性：I类CF型电击防护类型。

- 售后保障：产品整机质保期5年，当发生故障时，2小时内响应，4小时之内到达现场，8小时内解决故障。